## horasTrabalhadas20260212172023
Horas Trabalhadas - Atividades
Data Início de 01/01/2026 até 31/01/2026 Data Término de 01/01/2026 até 31/01/2026
Data início | Data Término | Executor | Sigla Executor | N.º O.S. | Classe | U.S. | Sigla Órgão | Código Órgão | Identificador | Tipo Equipamento | Marca | Modelo | Defeitos | Atividades | Horas Trabalhadas | Valor R$ | Serviço Executado
09/01/26 | 12/01/26 | CARLOS HENRIQUE SILVA MELO | CHSM | 24.1564 | MC | PC | CCP | PC010 | PAT-0010418235¦HU-00852 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 | DESGASTE | DESATIVAÇÃO COMPLETA | 2:00 |  | ELABORAÇÃO DE PARECER E TERMO DE OBSOLESCÊNCIA CONFORME 23542.000299/2026-18
16/01/26 | 16/01/26 | CARLOS HENRIQUE SILVA MELO | CHSM | 25.1443 | MC | HU | SAM | HU014 | HU-00899 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | FONTE QUEIMADA, FUSÍVEL QUEIMADO, PLACA COM DEFEITO | DESATIVAÇÃO COMPLETA | 0:30 |  | ELABORAÇÃO DE TERMO DE OBSOLESCÊNCIA
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.131 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-036.037¦HU-00049 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:30 |  | REALIZADO CALIBRAÇÃO
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.1817 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-036.051¦HU-00606 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:45 |  | REALIZADO TROCA DE DE BRAÇO ARTICULADO
12/01/26 | 12/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2802 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418665¦HU-00521 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO / INDISPONÍVEL NO LOCAL (MP) | 0:20 |  | REALIZADO VISITA E LEITO ESTA OCUPADO COM PACIENTE
13/01/26 | 13/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2802 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418665¦HU-00521 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:30 |  | REALIZADO CHECK LIST
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.1818 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010420848¦HU-00054 | VENTILADOR UTI | LEISTUNG | LUFT-5 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:50 |  | REALIZADO INSTALAÇÃO DE BRAÇO ARTICULADO
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2678 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
08/01/26 | 08/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | PC | PC | PC002 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.26 | MC | HU | CM | HU003 | HU-00880 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESCENTRALIZADO, DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:50 |  | REALIZADO AJUSTE NO PONTEIRO
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.27 | MP | HU | CM | HU003 | HU-00880 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 0:50 |  | REALIZADO CALIBRAÇÃO
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.28 | MP | HU | CM | HU003 | HU-00880 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:50 |  | REALIZADO CHECK LIST
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.163 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-419.925¦HU-00029 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | BATERIA COM FALHA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:35 |  | REALIZADO TROCA DE BATERIA
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.30 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010422264¦HU-00458 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | INSTALAÇÃO DE PEÇA OU ACESSÓRIO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:35 |  | REALIZADO ENTREGA DE SENSOR DE TEMPERATURA
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.31 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM ENERGIA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.135 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-418.352¦HU-00456 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | SEM SINAL | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO TESTE E AJUSTES
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.32 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM ENERGIA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | [10 empty] | ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA (CNEN, VISA,) | 1:00 |  | ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE DOIS GASOMETROS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORIA CIENTIFICA DA BIOSYSTEMS.
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.137 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-0010420849¦HU-00304 | VENTILADOR UTI | LEISTUNG | LUFT-5 | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, ORIENTAÇÃO DE USUÁRIO, TESTES | 1:00 |  | REALIZADO AUTO TESTE E ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.3169 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-0010418852¦HU-00171 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:20 |  | REALIZADO TROCA DE BRAÇADEIRA
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.164 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.233¦HU-00002 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | BATERIA COM FALHA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:35 |  | REALIZADO TROCA DE BATERIA
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.3170 | MC | HU | UTI | HU001 | HU-00383 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:20 |  | REALIZADO AJUSTE
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2869 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.165 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.493¦HU-00238 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 1:00 |  | VERIFICADO O FUNCIONAMENTO DO ECG E REALIZADO AJUSTE.
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.3184 | MC | HU | CO | HU005 | HU-00956 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:20 |  | REALIZADO TROCA DE BRAÇADEIRA
13/01/26 | 13/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.3187 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-421.755¦HU-00879 | ELETROCARDIOGRAFO | PRO LIFE | ECG-100-L | SISTEMA DE IMPRESSÃO COM FALHA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, ORIENTAÇÃO DE USUÁRIO, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO AJUSTE NA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO E ORIENTAÇÃO
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.40 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-424.733¦HU-00831 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 2:10 |  | REALIZADO DESBASTE NO MANDRIU, LUBRIFICAÇÃO NO PERFURADOR E TESTE DE FUNCIONAMENTO.
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.138 | MC | HU | CO | HU005 | HU-00393 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:20 |  | REALIZADO TROCA DE BRAÇADEIRA
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.168 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.237¦HU-00071 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, ORIENTAÇÃO DE USUÁRIO | 0:20 |  | REALIZADO ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAR O SENSOR AO ALMOXARIFADO
22/01/26 | 22/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.169 | MC | HU | SV | HU011 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:30 |  | REALIZADO AJUSTE NO CABO DA LÂMINA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2898 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.170 | MP | HU | SV | HU011 | PAT-0010418951¦HU-00236 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX-500 |  | ANÁLISE DE SEGURANÇA ELÉTRICA | 0:20 |  | REALIZADO TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA
22/01/26 | 22/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2904 | MP | HU | SV | HU011 | PAT-420.228¦HU-00225 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL |  | ANÁLISE DE SEGURANÇA ELÉTRICA | 1:00 |  | REALIZADO TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA
22/01/26 | 22/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.171 | MP | HU | SV | HU011 | PAT-0010418950¦HU-00234 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX-500 |  | ANÁLISE DE SEGURANÇA ELÉTRICA | 0:20 |  | REALIZADO TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.139 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-422.865¦HU-00168 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS | DESGASTE | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:30 |  | REALIZADO AJUSTE NO MANGUITO
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CM | HU003 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CC | HU004 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CO | HU005 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SVD | HU016 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | REUNIÃO | 1:00 |  | REUNIÃO COM EQUIPE EBESERH
21/01/26 | 21/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.140 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-0010422270¦HU-00603 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:40 |  | VERIFICAÇÃO NA BRAÇADEIRA E NO CABO DE PNI, E REALIZADO AJUSTE
09/01/26 | 09/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.53 | MC | PC | PC | PC001 | PAT-421.612¦HU-00246 | GRAVADOR ELETRONICO PA | CARDIOS | DYNA MAPA NG | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 2:00 |  | REALIZADO CARREGAMENTO DE PILHAS, TESTE NO CARREGADOR E IDENTIFICADO QUE UM DOS CARREGADORES ESTAVAM COM DEFEITO, TESTE NAS PILHAS E FUNCIONAL DO EQUIPAMENTO. SERÁ SOLICITADO UM NOVO CARREGADOR E NOVAS BRAÇADEIRA
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2937 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
08/01/26 | 08/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.57 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-036.448¦HU-00518 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 | CONEXÃO COM DEFEITO / QUEBRADA | CALIBRAÇÕES, AJUSTES | 0:30 |  | REALIZADO AJUSTE NA VÁLVULA
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | [10 empty] | RONDA | 0:35 |  | RONDA CENTRO CIRÚRGICO.
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
09/01/26 | 09/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.60 | INST | PC | PC | PC001 | PAT-421.614¦HU-00245 | GRAVADOR ELETRONICO PA | CARDIOS | DYNA MAPA NG |  | ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO | 0:01 |  | OS ABERTA DE FORMA ERRADA E REALIZADO O FECHAMENTO DA OS
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.176 | MC | HU | SAZ | HU015 | HU-00886 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:35 |  | REALIZADO AJUSTE E TESTE
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2670 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.143 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.180 | MC | HU | SAM | HU014 | PAT-422.152¦HU-00203 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | SENSOR DE OXIMETRIA COM DEFEITO E ORIENTADO A SOLICITAR A ALMOXERIFADO
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.181 | MP | HU | SAZ | HU015 | HU-00902 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:35 |  | REALIZADO CHECK LIST
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.144 | MC | HU | CC | HU004 | PAT-419.832¦HU-00336 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:35 |  | REALIZADO VERIFICAÇÃO DE DEFEITO E O EQUIPAMENTO TERÁ QUE SER DESOCUPADO
14/01/26 | 14/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CME | HU006 | [5 empty] | VISITA TÉCNICA | 0:35 |  | REALIZADO A RETIRADA DA GUARNIÇÃO DO AUTOCLAVE E INSTALAÇÃO DA MESMA.
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.144 | MC | HU | CC | HU004 | PAT-419.832¦HU-00336 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | MOTOR TRAVADO, OBSTRUÇÃO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES | 0:30 |  | REALIZADO VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E NÃO ESTÁ DISPONÍVEL 211A
12/01/26 | 12/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.68 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418665¦HU-00521 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | VERIFICAÇÃO NO SETOR E O LEITO ESTA COM PACIENTE IMPOSSIBILITANDO O REPARO.
13/01/26 | 13/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.68 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418665¦HU-00521 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:35 |  | REALIZADO TROCA DE CABO DE FORÇA
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | [10 empty] | RONDA | 0:30 |  | RONDA SALA AMARELA.
23/01/26 | 23/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.184 | MC | HU | SVD | HU016 | PAT-421.505¦HU-00257 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, MAU CONTATO, SEM ENERGIA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:45 |  | CABO DE FORÇA DESENCAIXADO E PINO MACHO COM ADAPTAÇÕES E SERA REALIZADO A TROCA
26/01/26 | 26/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.185 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010420022¦HU-00033 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:00 |  | REALIZADO VERIFICADO QUE A MANGUEIRA ESTAVA FURADA E FOI REALIZADO A TROCA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.145 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO
05/01/26 | 05/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.1 | MP | HU | CO | HU005 | PAT-0010418854¦HU-00170 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | REALIZADO CHECK LIST
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | [10 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA SALA VERMELHA.
13/01/26 | 13/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CC | HU004 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
13/01/26 | 13/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CO | HU005 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
12/01/26 | 12/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.74 | MP | HU | SV | HU011 | PAT-0010418951¦HU-00236 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX-500 |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:30 |  | REALIZADO CALIBRAÇÃO
13/01/26 | 13/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.75 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-418.436¦HU-00320 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 1:00 |  | FIQUEI NO AGUARDO DA LIMPEZA DA CAMA E FOI REALIZADO AJUSTE NA CABECEIRA E REALIZADO TESTE
05/01/26 | 05/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.2 | MP | HU | SAZ | HU015 | PAT-422.870¦HU-00173 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | REALIZADO CHECK LIST
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | [10 empty] | ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA (CNEN, VISA,) | 1:20 |  | ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE DOIS GASOMETROS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORIA CIENTIFICA DA BIOSYSTEMS.
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.3 | MC | HU | CM | HU003 | HU-00894 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 1:00 |  | REALIZADO AJUSTE NO PONTEIRO E TESTE
12/01/26 | 12/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA REALIZADA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.146 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.126 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418660¦HU-00296 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | REALIZADO VERIFICAÇÃO COM VARIAS TENTATIVAS DE REPARO E NÃO HOUVE RESULTADO SENDO O DEFEITO NO CONTROLE LATERAL, SERA REALIZADO PEDIDO.
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.147 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO
13/01/26 | 13/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.82 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418665¦HU-00521 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:30 |  | REALIZADO CALIBRAÇÃO
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.193 | MC | HU | CC | HU004 | HU-00411 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:40 |  | REALIZADO AJUSTE
14/01/26 | 14/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.84 | MP | HU | ATF | HU018 | PAT-0010418369¦HU-00582 | BANHO MARIA LABORATORIAL | DELLTA | 210-DI |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 2:00 |  | REALIZADO CHECK LIST
14/01/26 | 14/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.85 | MP | PC | LFH | PC006 | PAT-421.092¦HU-00657 | BANHO MARIA LABORATORIAL | SOLAB | SL-150 10 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 2:00 |  | REALIZADO CHECK LIST
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | [10 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA UTI.
30/01/26 | 30/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.222 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-418.457¦HU-00367 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:30 |  | REALIZADO AJUSTE NA GRADE LATERAL
12/01/26 | 12/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA REALIZADA
12/01/26 | 12/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA REALIZADA
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.196 | MC | HU | CM | HU003 | PAT-421.547¦HU-00413 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:35 |  | FOI REALIZADA A ANALISE TECNICA DO EQUIPAMENTO E O MESMO NÃO ESTA LENDO O ECG FOI REALIZADA A TROCA DO CABO E O MESMO TAMBEM NÃO FUNCIONOU, VAI SER AVALIADO EM SALA O EQUIPAMENTO, ESPERANDO A DISPONIBILIDADE DO SETOR.
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.196 | MC | HU | CM | HU003 | PAT-421.547¦HU-00413 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S), PLACA COM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO CONEXÃO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:40 |  | REALIZADO VERFICAÇÃO E FOI TROCADO CONEXÃO DE ECG, TROCA DA PLACA REFERENTE A LEITURA DE ECG E NÃO FUNCIONOU, POREM TINHA MAIS UMA PLACA E FOI FEITO A TROCA E VOLTOU A FUNCIONAR.
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2959 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
14/01/26 | 14/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.94 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.237¦HU-00071 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | FALTANDO PARTE / PEÇA, SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, INSTALAÇÃO DE PEÇA OU ACESSÓRIO, ORIENTAÇÃO DE USUÁRIO | 0:30 |  | REALIZADO A INSTALAÇÃO DO CABO DE FORÇA E ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO
30/01/26 | 30/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.221 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-418.026¦HU-00266 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:35 |  | REALIZADO AJUSTE NO PISTÃO
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.198 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-036.042¦HU-00044 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, FUSÍVEL QUEIMADO, MAU CONTATO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO VERIFICAÇÃO DE DEFEITO E A FONTE DO APARELHO ESTAVA DANIFICADA, FOI RECOLHIDA E REALIZADO REPARO, POREM NÃO LIGOU O APARELHO E FOI REALIZADO AJUSTE INTERNO NO APARELHO E TROCA DE FUSIVEL.
09/01/26 | 09/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2971 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.148 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.149 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:25 |  | ENTREGA AO MICHAEL DA JMED, RECOLHIMENTO DO SETOR E ALIMENTACAO DA GETS
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.200 | MP | HU | SVD | HU016 | HU-00958 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:00 |  | REALIZADO CALIBRAÇÃO
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.201 | MP | HU | SVD | HU016 | HU-00958 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | REALIZADO CHECK LIST
26/01/26 | 26/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.202 | MP | HU | CO | HU005 | HU-00944 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:00 |  | REALIZADO CALIBRAÇÃO
09/01/26 | 09/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
08/01/26 | 08/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | REUNIÃO | 1:00 |  | REUNIÃO GESTÃO DO GEST EQUIPE EBSERH
15/01/26 | 15/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.107 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-421.928¦HU-00312 | BANHO CIRCULACAO ULTRATERMOSTATICO | SOLAB | SL-152/15 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 2:30 |  | REALIZADO CHECK LIST
15/01/26 | 15/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.108 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-421.928¦HU-00312 | BANHO CIRCULACAO ULTRATERMOSTATICO | SOLAB | SL-152/15 |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 2:30 |  | CALIBRAÇÃO REALIZADA
26/01/26 | 26/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.203 | MP | HU | CO | HU005 | HU-00944 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | REALIZADO CHECK LIST
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.150 | MC | HU | CO | HU005 | HU-00056 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:20 |  | REALIZADO TROCA DE BRAÇADEIRA
21/01/26 | 21/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2984 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00895 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | SEM DEFEITO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:10 |  | FOI REALIZADO A ABERTURA DA OS COM A IDENTIFICAÇÃO ERRADA E SERÁ REALIZADO O FECHAMENTO DA OS SEM A ADIÇÃO DE MATERIAL
08/01/26 | 08/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 1:00 |  | REALIZADO DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DESATIVADO QUE SE ENCONTRAVA NO DEPÓSITO PARA APROVEITAR PEÇAS E RETIRADA DE FOTOS PARA ARQUIVA
08/01/26 | 08/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | LAB | HU25 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
08/01/26 | 08/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | PC | PC | PC001 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
12/01/26 | 12/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2437 | MP | HU | SV | HU011 | PAT-0010418951¦HU-00236 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX-500 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:30 |  | REALIZADO CHECK LIST
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.205 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-420.302¦HU-00373 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 1:00 |  | FOI REALIZA A ANALISE DA CAMA ELETRICA E FOI IDENTIFICADA QUE O ENCOSTO NÃO TAVA SUBINDO FOI REALIZA UMA AJUSTE NA PARTE INFERIOR E ESTA APTO PARA USO NO SETOR.
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.150 | MC | HU | CO | HU005 | HU-00056 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:35 |  | EQUIPAMENTO COM DEFEITO NA BRAÇADEIRA
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.206 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-419.991¦HU-00313 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:35 |  | FOI REALIZADA OS TESTES FUNIONAIS DA CAMA ELETRICA E FOI DETECTADO QUE O CONTROLE DO LADO DIREITO DA CAMA NÃO ESTA FUNIONANDO, PROVINIENTE DE UM DEFEITO NA MEMBRANA, VAI SER REALIZADA A COMPRA.
30/01/26 | 30/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.218 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-420.343¦HU-00316 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE, VAZAMENTO DE MATERIAL | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, CONSERTO CONEXÃO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:20 |  | FOI REALIZADA A TROCA DO PISTÃO POIS ESTAVA COM DEFEITO, ESTA APTO PARA USO NO SETOR.
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.207 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-419.984¦HU-00371 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 2:00 |  | FOI REALIZADO OS TESTES FUNIONAIS DO EQUIPAMENTO E O MESMO APRESENTOU FALHA NA SUBIDA DA CABAÇEIRA, FOI REALIZADO ALGUNS TESTES NOS COMPONENTES DA CAMA E FOI DETECTADO QUE O PISTÃO ESTA COM DEFEITO NA PARTE DO PINO, FOI REALIZADO ALAGUMAS TENTATIVAS DE MANUTENÇÃO DO MESMO E NÃO APRESENTOU FUNIONAMENTO CORRETO, SENDO TROCADO POR UM PISTÃO NOVO E LIBERADO PARA USO NO SETOR.
29/01/26 | 29/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.215 | MC | HU | SAZ | HU015 | PAT-036.383¦HU-00285 | OXIMETRO PULSO | ALFAMED | VITA-200-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:00 |  | REALIZADO REPARO NO SENSOR E TROCA
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
28/01/26 | 28/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
16/01/26 | 16/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.127 | MP | HU | UDI | HU019 | PAT-0010419345¦HU-00785 | RAIO-X MOVEL | PHILIPS-VMI | AQUILA-320-S |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 1:00 |  | REALIZADO AJUSTE NO FREIO VERTICAL
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.152 | MP | HU | SVD | HU016 | HU-00106 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:45 |  | REALIZADO CHECK LIST
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.153 | MP | HU | SAZ | HU015 | HU-00886 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:45 |  | REALIZADO CHECK LIST
29/01/26 | 29/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.213 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.237¦HU-00071 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, SEM ENERGIA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES | 0:35 |  | REALIZADO AJUSTE NO CABO DE FORÇA
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CM | HU003 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CC | HU004 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | CO | HU005 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.3090 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-420.343¦HU-00316 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE, SUJIDADE EXCESSIVA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO LIMPEZA NAS CONEXÕES E TROCA DE MEMBRANA DA PARTE FRONTAL SUPERIOR DA CAMA E REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO
27/01/26 | 27/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP |  |  | HU | SVD | HU016 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | REALIZADO RONDA
06/01/26 | 06/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.8 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-421.756¦HU-00315 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | PLACA COM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTO NÃO DISPARA, FOI ABERTO E VERIFICADO AS PLACAS E NÃO HOUVE RESULTADO.
07/01/26 | 07/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.8 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-421.756¦HU-00315 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | PLACA COM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 2:10 |  | REALIZADO TESTE COM OUTRA PLACA DE SUCATA POREM NÃO É COMPATIVEL, TAMBEM TROCADO CAPACITOR PRINCIPAL POREM NÃO HOUVE RESULTADO.
08/01/26 | 08/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.8 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-421.756¦HU-00315 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | PLACA COM DEFEITO | DESATIVAÇÃO COMPLETA | 1:30 |  | REALIZADO DESMONTAGEM PARA REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS.
05/01/26 | 05/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.9 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-423.225¦HU-00164 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO TROCA DE CARCAÇA QUE ESTAVA DANIFICADA
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2779 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 25.2780 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
05/01/26 | 05/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.11 | MP | HU | SAZ | HU015 | HU-00095 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:45 |  | REALIZADO CHECK LIST
05/01/26 | 05/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.12 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.494¦HU-00253 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO ENTREGA E TESTE DE CABO ECG E BRAÇADEIRA
05/01/26 | 05/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.13 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM ENERGIA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO E TESTE POREM SEM SOLUÇÃO
05/01/26 | 05/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.14 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00061 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CONSERTO DE PARTE / PEÇA, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO REPARO NO CABO DE FORÇA E TESTE DE FUNCIONAMENTO
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.128 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-036.038¦HU-00870 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:30 |  | REALIZADO CHECK LIST
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.129 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-036.037¦HU-00049 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:30 |  | REALIZADO CHECK LIST
22/01/26 | 22/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.158 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-424.741¦HU-00809 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | MOTOR TRAVADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 1:00 |  | REALIZADO CONTATO COM A EMPRESA PARA ACIONAR A GARANTIA. REALIZADO A EMBALAGEM DO MESMO QUE SERA ENVIADO PARA REPARO.
21/01/26 | 21/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.158 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-424.741¦HU-00809 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | MOTOR TRAVADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:35 |  | REALIZADO VERIFICAÇÃO DE DEFEITO E NÃO PODEMOS ABRIR O EQUIPAMENTO POIS ESTA EM GARANTIA DE SERVIÇO.
19/01/26 | 19/01/26 | DANIEL LOPES NASCIMENTO | DLP | 26.130 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-036.038¦HU-00870 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:30 |  | REALIZADO CALIBRAÇÃO
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2251 | MP | PC | PC | PC002 | PAT-422.023¦HU-00932 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SUBSTITUIÇÃO PEÇA | 0:25 |  | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA. OBS: O REGISTRO ANTERIOR DE SUBSTITUIÇÃO NA DATA 06.01.2026 NÃO FOI EXECUTADO. REGISTRO EFETUADO INCORRETAMENTE.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.117 | MC | HU | CM | HU003 | HU-00894 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES | 0:35 |  | REALIZADO AJUSTE.
16/01/26 | 16/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.118 | MC | HU | CM | HU003 | PAT-036.384¦HU-00232 | OXIMETRO PULSO | ALFAMED | VITA-200-E | SEM DEFEITO | TESTES | 0:40 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO. EQUIPAMENTO ALARMANDO DADOS CHEIOS. REALIZADO A EXCLUSÃO DOS DADOS.
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | PC | PC | PC001 | [5 empty] | RONDA | 0:50 |  | REALIZADO RONDA SETORIAL
07/01/26 | 07/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1903 | MC | PC | LBM | PC005 | PAT-0010420986¦HU-00532 | ESTANTE VENTILADA ANIMAL | ALESCO | STD | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:25 |  | REALIZADO BUSCA POR COTAÇÃO DA PEÇA (MINI VENTILADOR APOLLO RH 110/220V), PORÉM O FABRICANTE INFORMOU A PARALISAÇÃO DA LINHA DE PRODUÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DESSA FORMA, NÃO FOI POSSÍVEL OBTER ORÇAMENTO, FOI REALIZADO BUSCAS ALTERNATIVAS SEM SUCESSO.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.132 | MP | PC | PC | PC002 | HU-00746 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | DELTRONIX | B-3300-SM |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:45
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.133 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:25 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO, EQUIPAMENTO COM AVARIA NO SENSOR " CORTA FLUXO".
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.134 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-0010420736¦HU-00475 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | TESTES | 0:35 |  | FALHA RELATADA PELO SETOR, ERA REFERENTE AO CABO BIPOLAR DO BISTURI. EQUIPAMENTO NÃO APRESENTOU FALHAS.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.136 | MC | HU | CM | HU003 | HU-00885 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES | 0:35 |  | REALIZADO AJUSTE.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1908 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010422261¦HU-00454 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 | CONECTOR SOLTO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:45 |  | REALIZADAS TRATATIVAS PARA ANDAMENTO JUNTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, A QUAL AGUARDAVA O PAGAMENTO PARA EMISSÃO DA PEÇA. FOI INFORMADO PRAZO ESTIMADO DE ATÉ 120 DIAS PARA CHEGADA DA PEÇA, POR SE TRATAR DE ITEM IMPORTADO.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.145 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:10 |  | SAÍDA DE EQUIPAMENTO.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.147 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:10 |  | SAÍDA DE EQUIPAMENTO.
06/01/26 | 06/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1019 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-424.011¦HU-00074 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G | FALTANDO PARTE / PEÇA, PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:30 |  | REALIZADO COTAÇÃO DE FRETE PARA RETORNO DE EQUIPAMENTO NÃO APROVADO. AGUARDANDO APROVAÇÃO DE FRETE.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.151 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO. EQUIPAMENTO APRESENTADO FALHA NO CORTA FLUXO.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.154 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.155 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.156 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | CALIBRAÇÃO VENCIDA.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.157 | MP | HU | HEMO | HU24 | PAT-0010421773¦HU-00538 | SIS IMAGEM DIGITAL ANGIOGRAFICO CARDIOVASCULAR | SIEMENS | ARTIS ZEE FLOOR |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 2:00
15/01/26 | 15/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1019 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-424.011¦HU-00074 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:10 |  | EQUIPAMENTO EM PENDÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA. A EMPRESA MEDMAX FICOU RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.160 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:25 |  | RECOLHIDO A BOMBA DO SETOR E ENTREGA A MICHAEL DA JMED
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2674 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2676 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
23/01/26 | 23/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1190 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418489¦HU-00295 | ULTRASSOM PORTATIL | GE HEALTHCARE | LOGIQ E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, SEM DEFEITO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 2:00 |  | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR ADQUIRIDO VIA EMPENHO, DISPONIBILIZADO PARA USO EM 23/01/2026. FORAM REALIZADOS TESTES. FOI IDENTIFICADO O EQUIPAMENTO COM SUJIDADES EXCESSIVAS. REALIZADO LIMPEZA DO TRACKBALL.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2249 | MP | PC | PC | PC001 | HU-00115 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SUBSTITUIÇÃO PEÇA | 0:20 |  | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA.
22/01/26 | 22/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.164 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.233¦HU-00002 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | SEM DEFEITO | INSTALAÇÃO DE PEÇA OU ACESSÓRIO | 0:45 |  | LOCALIZAÇÃO DA VÁLVULA EXALATÓRIA E MEMBRANA NO SETOR ANTERIOR AO QUAL O EQUIPAMENTO PERTENCIA.
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | ANÁLISE/TESTE DE AMOSTRA | 1:5 |  | REALIZADO ANÁLISE DOS ITENS DE ACESSÓRIOS PARA AQUISIÇÃO POR MEIO DE PREGÃO.
22/01/26 | 22/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.167 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-10422379¦HU-00918 | VENTILADOR UTI | DRAGER | EVITA V-600 | SEM DEFEITO | ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA | 0:40 |  | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SOFTWARE.
22/01/26 | 22/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.172 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-0010420744¦HU-00375 | UNI ANESTESIA | DRAGER | ATLAN A-300 | SEM DEFEITO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO, TESTES | 1:15 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO E CONFIGURAÇÃO EM CONJUNTO COM A TI PARA CONECTAR O EQUIPAMENTO À REDE, PARA POSSÍVEL MONITORAMENTO REMOTO.
23/01/26 | 23/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.173 | MC | HU | UTI | HU001 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | LÂMPADA QUEIMADA | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:25 |  | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA.
05/01/26 | 05/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.3213 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00605 | CRANIOTOMO | MACOM | MA-30000-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, CONECTOR SOLTO / QUEBRADO, FALTANDO PARTE / PEÇA, PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CONSERTO DE PARTE / PEÇA | 1:5 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO E TENTATIVA DE REPARO NA PONTEIRA DURAMATER, SEM ÊXITO.
23/01/26 | 23/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.175 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010422251¦HU-00303 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:20 |  | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIO.
08/01/26 | 08/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.3213 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00605 | CRANIOTOMO | MACOM | MA-30000-D | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA JUNTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
26/01/26 | 26/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.179 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00904 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:40 |  | REALIZADO AJUSTE E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA.
23/01/26 | 23/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.182 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-0010421071¦HU-00444 | UNI ANESTESIA | DRAGER | ATLAN A-300 | VAZAMENTO DE MATERIAL | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:40 |  | REALIZADO AJUSTE DE ENCAIXE DO CIRCUITO. REALIZADO TESTE INICIAL. CONCLUÍDO.
23/01/26 | 23/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.183 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-0010419514¦HU-00025 | UNI ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX-35 | FIXAÇÃO INADEQUADA, FOLGA | CONSERTO CONEXÃO | 1:25 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO, LIMPEZA DO FILTRO E REAPERTO INTERNO PARA FIXAÇÃO NA CONEXÃO DE FLUXOMETRO LATERAL.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.3213 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00605 | CRANIOTOMO | MACOM | MA-30000-D | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:10 |  | REALIZADAS TRATATIVAS PARA ENVIO, BEM COMO O PREENCHIMENTO DA CARTA DE DESINFECÇÃO E A COLETA DE ASSINATURA DO SETOR RESPONSÁVEL.
26/01/26 | 26/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.186 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-036.451¦HU-00469 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:45 |  | FALHA IDENTIFICADA NO SENSOR DE FLUXO. FOI REALIZADO TENTATIVA DE CALIBRAÇÃO JUNTO COM O SUPORTE REMOTO, SEM ÊXITO.
30/01/26 | 30/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.227 | MP | HU | SVD | HU016 | HU-00904 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:25
26/01/26 | 26/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.191 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00901 | CRANIOTOMO | MACOM | MA-3000 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, VAZAMENTO DE MATERIAL | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES, VEDAÇÃO | 1:45 |  | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS O-RINGS, LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA. O EQUIPAMENTO NÃO APRESENTOU FALHAS APÓS A INTERVENÇÃO, PORÉM, DEVIDO AO REPROCESSAMENTO DAS FRESAS, A DEMANDA PERMANECEU EM ABERTO PARA TESTES EM PROCEDIMENTO.
28/01/26 | 28/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.191 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00901 | CRANIOTOMO | MACOM | MA-3000 | MOTOR TRAVADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:10 |  | O EQUIPAMENTO VOLTOU A APRESENTAR FALHA, PARANDO DURANTE O PROCEDIMENTO. FOI REALIZADO O RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO E INICIADAS AS TRATATIVAS PARA POSSÍVEL ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
30/01/26 | 30/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.225 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:15 |  | EQUIPAMENTO COM AVARIA NÃO LOCALIZADO NO SETOR.
30/01/26 | 30/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.220 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010420021¦HU-00191 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:25 |  | SEGURANÇA ELÉTRICA REALIZADA PELA SAFE. REALIZADA CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DOS CERTIFICADOS EM PASTAS DIGITAIS.
28/01/26 | 28/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.199 | MP | HU | SVD | HU016 | HU-00904 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 0:40 |  | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO GERADO NO SISTEMA ARKMEDS 26.199.
28/01/26 | 28/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.204 | MC | HU | BC | HU002 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | SUJIDADE EXCESSIVA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:35 |  | REALIZADO LIMPEZA DOS CONTATOS ELÉTRICOS DA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO.
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.219 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010420021¦HU-00191 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | CALIBRAÇÃO REALIZADO PELA SAFE. REALIZADA CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DOS CERTIFICADOS.
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.210 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-420.100¦HU-00298 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | DELTRONIX | B-3300-SM |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:49
09/01/26 | 09/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 24.1564 | MC | PC | CCP | PC010 | PAT-0010418235¦HU-00852 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 | FALTANDO PARTE / PEÇA | DESATIVAÇÃO COMPLETA | 0:30 |  | DURANTE A AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, FORAM CONSTATADAS AS SEGUINTES NÃO CONFORMIDADES: FONTES DE ALIMENTAÇÃO DANIFICADAS; CÚPULA LUCEA 50 COM DEFEITO, APRESENTANDO FALHA NO LED CENTRAL, CONECTORES DOS BRAÇOS ARTICULADOS QUEBRADOS, CONECTOR DA CÚPULA 100 DANIFICADO, E DESGASTE DA CARCAÇA DA CÚPULA. FALTANDO O CONECTOR ELÉTRICO DO BRAÇO (3 PINOS),QUE NO MOMENTO, O FORNECEDOR NÃO POSSUI DISPONIBILIDADE PARA COTAÇÃO, PERMANECENDO PENDENTE. O VALOR ESTIMADO PARA O REPARO DO EQUIPAMENTO ULTRAPASSA O VALOR DE SUA AQUISIÇÃO (R$ 47.000,00), TORNANDO O CONSERTO INVIÁVEL.
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.212 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-420.492¦HU-00251 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:38 |  | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO CABO ECG. (ESTOQUE DO ALMOXARIFADO).
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2523 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00821 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:10 |  | REALIZADAS TRATATIVAS PARA ENVIO, BEM COMO O PREENCHIMENTO DA CARTA DE DESINFECÇÃO E A COLETA DE ASSINATURA DO SETOR RESPONSÁVEL.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2256 | MP | PC | PC | PC001 | HU-00112 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SUBSTITUIÇÃO PEÇA | 0:25 |  | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA.
05/01/26 | 05/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.15 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:30 |  | EQUIPAMENTO COM FALHA INTERMITENTE EM SENSOR DE AR.
05/01/26 | 05/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1443 | MC | HU | SAM | HU014 | HU-00899 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | FUSÍVEL QUEIMADO, PLACA COM DEFEITO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO, DESATIVAÇÃO COMPLETA | 0:20 |  | ATUALIZAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO- HISTÓRICO DA ORDEM DE SERVIÇO EXTERNA: 30/04/2025 – O CARDIOVERSOR NÃO APRESENTA DEFEITO ATÉ ENTÃO. FORAM FEITOS TESTES TANTO CONECTADO À REDE QUANTO NA BATERIA E MESMO ASSIM O DEFEITO RELATADO PELO CLIENTE NÃO OCORREU. O EQUIPAMENTO PERMANECERÁ EM OBSERVAÇÃO. 11/06/2025 – O EQUIPAMENTO FOI RECOLHIDO PELA TRANSPORTADORA BRASPRESS. 28/07/2025 – O EQUIPAMENTO AINDA NÃO MOSTRA ERROS APESAR TER SIDO TESTADO COM DR. O EQUIPAMENTO ESTÁ NOVAMENTE EM BANCADA PARA ANÁLISE. 28/07/2025 – FOI FEITO O TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM O EQUIPAMENTO E NOVAMENTE PASSOU EM TODOS OS TESTES. ISSO INCLUI: TESTE DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO, TESTE DE FUGA DE CORRENTE, ENTRE OUTROS. 28/08/2025 – ALEX ENVIOU O RÓTULO PARA SER ENVIADO. 01/09/2025 – EQUIPAMENTO SEPARADO PARA COLETA DA TRANSPORTADORA. 13/10/2025 - EQUIPAMENTO RETORNOU COM AVARIA.
05/01/26 | 05/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.16 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:30 |  | EQUIPAMENTO COM FALHA EM SENSOR PERISTÁLTICO.
05/01/26 | 05/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1443 | MC | HU | SAM | HU014 | HU-00899 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | FUSÍVEL QUEIMADO, PLACA COM DEFEITO | DESATIVAÇÃO COMPLETA | 1:15 |  | REALIZADO DESMOTAGEM PARA REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS.
12/01/26 | 12/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2799 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418634¦HU-00468 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:40 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO E AVALIAÇÃO, EQUIPAMENTO COM BALANÇA INOPERANTE.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2799 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418634¦HU-00468 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST, SUBSTITUIÇÃO PEÇA | 1:5 |  | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO CABO DA BALANÇA PARA O DISPLAY. SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA 3V.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2799 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418634¦HU-00468 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:35 |  | REALIZADO AJUSTE DA GRADE LATERAL, REPARO NO MOVIMENTO DE CPR MANUAL (IDENTIFICADA FUNCIONALIDADE IRREGULAR).
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 1:39 |  | REALIZADA VERIFICAÇÃO DA CONECTIVIDADE DOS APARELHOS DE ANESTESIA EM PONTO DE REDE, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DE ETIQUETAS EM MONITORES COMEN DE MP EXTERNA.
06/01/26 | 06/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.24 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-0010418509¦HU-00476 | ARCO CIRURGICO MOVEL | GE HEALTHCARE | OEC FLUOROSTAR | FOLGA, MAU CONTATO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CONSERTO DE PARTE / PEÇA | 2:15 |  | REALIZADO AJUSTE NA FIXAÇÃO DO ADAPTADOR PROXIMAL DO CABO DE FORÇA. IDENTIFICADA FOLGA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO NA REGIÃO PROXIMAL. DEVIDO À INDISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA TESTES, FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO EQUIPAMENTO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:30 |  | INSPEÇÃO EM SETOR.
06/01/26 | 06/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.29 | MP | HU | UDI | HU019 | PAT-421.548¦HU-00777 | TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO | PHILIPS | ACCESS CT |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 1:15
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2815 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | SEM DEFEITO | VERIFICAÇÃO PÓS CONSERTO EXTERNO | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2831 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:10 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
06/01/26 | 06/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.33 | MC | HU | CC | HU004 | PAT-420.056¦HU-00222 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | SEM SINAL | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, ORIENTAÇÃO DE USUÁRIO | 0:55 |  | EQUIPAMENTO APRESENTAVA PARÂMETROS DE ECG SEM REALIZAÇÃO DE LEITURA. REALIZADO CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS, FILTROS. ORIENTAÇÃO AO OPERADOR QUANTO AO CORRETO POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS E DO CABO DE ECG.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA SETORIAL.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2865 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM DEFEITO | VERIFICAÇÃO PÓS CONSERTO EXTERNO | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2868 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
07/01/26 | 07/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.38 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-424.735¦HU-00833 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CONSERTO DE PARTE / PEÇA, TESTES | 2:15 |  | REALIZADO REPARO NO KNOB DE ROTAÇÃO, AJUSTE NO ENCAIXE DO MANDRIL DE 10 MM E LUBRIFICAÇÃO.
08/01/26 | 08/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.39 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00817 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | MOTOR TRAVADO, PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | CONSERTO DE PARTE / PEÇA | 2:10 |  | IDENTIFICADO TRAVAMENTO NA PISTOLA E KNOB DE ROTAÇÃO DANIFICADO. FOI REALIZADA TENTATIVA DE REPARO, SEM ÊXITO. EQUIPAMENTO APRESENTA PERDA DE TORQUE.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.39 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00817 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:10 |  | REALIZADAS TRATATIVAS PARA ENVIO, BEM COMO O PREENCHIMENTO DA CARTA DE DESINFECÇÃO E A COLETA DE ASSINATURA DO SETOR RESPONSÁVEL.
07/01/26 | 07/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.41 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00826 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | MOTOR TRAVADO, PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CONSERTO DE PARTE / PEÇA | 1:45 |  | IDENTIFICADO TRAVAMENTO NA PISTOLA. REALIZADO TENTATIVA DE REPARO, SEM ÊXITO. POSSIVELMENTE AS PALHETAS ENCONTRAM-SE TRAVADAS, IMPEDINDO A PASSAGEM DE AR PELA PISTOLA.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.41 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00826 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:10 |  | REALIZADAS TRATATIVAS PARA ENVIO, BEM COMO O PREENCHIMENTO DA CARTA DE DESINFECÇÃO E A COLETA DE ASSINATURA DO SETOR RESPONSÁVEL.
21/01/26 | 21/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA SETORIAL
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2327 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
27/01/26 | 27/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1706 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-036.453¦HU-00030 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:45 |  | REALIZADO REPOSIÇÃO DE BRAÇO SUPORTE DA TRAQUÉIA.
05/01/26 | 05/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1762 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-036.455¦HU-00190 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NO LEITO D (UTI), SINALIZADO QUANTO A PENDÊNCIA DE MP. OPERADOR ORIENTADO QUANTO AO MOMENTO OPORTUNO PARA SUBSTITUIÇÃO.
16/01/26 | 16/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | REUNIÃO | 1:00 |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS DE ORDENS DE SERVIÇO PENDENTES E BOMBAS DE INFUSÃO.
09/01/26 | 09/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1764 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010420021¦HU-00191 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 1:2 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO E TRATATIVAS PARA ENVIO.
22/01/26 | 22/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.58 | MC | HU | SV | HU011 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | LÂMPADA QUEIMADA | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:30 |  | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA.
14/01/26 | 14/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | VISITA TÉCNICA | 1:00 |  | REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DE COLAGEM DAS ETIQUETAS PROGRAMADAS NOS MONITORES, PROCEDIMENTO EFETUADO EM GARANTIA, COM ENVIO DAS ETIQUETAS POSTERIORMENTE.
09/01/26 | 09/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.63 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00825 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:35 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO E AVALIAÇÃO. MANGUEIRA DANIFICADA.
12/01/26 | 12/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.63 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00825 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | CONSERTO DE PARTE / PEÇA, TESTES | 1:45 |  | REALIZADO REPARO EM MANGUEIRA. REALIZADO AJUSTE (REMOÇÃO DE REBARBA) NO ENCAIXE DE PONTEIRA 10 MM PARA FACILITAR ENCAIXE NA PISTOLA.
09/01/26 | 09/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.64 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-036.451¦HU-00469 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:5 |  | IDENTIFICADO EQUIPAMENTO COM MEMBRANA DA VÁLVULA INSPIRATÓRIA DANIFICADA. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA E TESTE DE ROTINA.
09/01/26 | 09/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.65 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:15 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO. EQUIPAMENTO COM TAMPA DANIFICADA.
20/01/26 | 20/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2943 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:2 |  | RECOLHIMENTO.
12/01/26 | 12/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.67 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-036.478¦HU-00018 | UNI ESTERILIZACAO PLASMA | ASP | STERRAD-100-S | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, ACESSÓRIO / PAPEL / TINTA INCORRETO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:55 |  | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E AJUSTE DO PAPEL PARA IMPRESSÃO DO CICLO. EQUIPAMENTO ABORTAVA NO INÍCIO DA INJEÇÃO. EFETUADO AJUSTE DO CASSETE, PORÉM O ERRO PERSISTIU. REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO CASSETE, E TESTE. O CICLO CONCLUÍDO NORMALMENTE.
12/01/26 | 12/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.69 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010422250¦HU-00293 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:15 |  | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIO.
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1764 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010420021¦HU-00191 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:55 |  | REALIZADO TESTE E DEVOLUÇÃO AO SETOR.
23/01/26 | 23/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2948 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2954 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM DEFEITO | VERIFICAÇÃO PÓS CONSERTO EXTERNO | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | REUNIÃO | 0:30 |  | REUNIÃO DA QUALIDADE PARA ALINHAMENTO DE COMPRAS E ENVIO DE E-MAILS.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | CM | HU003 | [5 empty] | RONDA | 0:25 |  | RONDA SETORIAL.
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | TESTES DE EQUIPAMENTO / INSPEÇÃO | 1:15 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO, DEVOLUÇÃO E TESTE COM INSUFLADOR PARA AVALIAR CILINDRO, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇÃO E O RESPONSÁVEL PELO CILINDRO DE DIÓXIDO DE CARBONO (SETOR FARMÁCIA), PARA DESCARTE DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.77 | MC | HU | CME | HU006 | HU-00820 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 0:35 |  | REALIZADO AJUSTE DA REBARBA NO ENCAIXE DO MANDRIL Nº 6 MM.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.78 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418634¦HU-00468 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 0:45
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.80 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-0010418368¦HU-00015 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 | SEM GÁS / OXIGÊNIO / AR COMPRIMIDO | TESTES | 0:30 |  | IDENTIFICADO AR COMPRIMIDO COM OSCILAÇÃO, APÓS ALGUNS INSTANTES, NORMALIZOU-SE.
13/01/26 | 13/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.81 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:15 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO. EQUIPAMENTO COM CARCAÇA DANIFICADA.
09/01/26 | 09/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.1769 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-036.454¦HU-00065 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 1:40 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO ( SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO EM USO JUNTO COM EQUIPE ASSISTENCIAL). REALIZADO TRATATIVAS PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO.
14/01/26 | 14/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.83 | MP | HU | ATF | HU018 | PAT-0010418370¦HU-00608 | BANHO MARIA LABORATORIAL | SOLAB | SL-150 10 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:35
29/01/26 | 29/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.86 | MP | PC | LMI | PC007 | PAT-421.094¦HU-00626 | BANHO MARIA LABORATORIAL | SOLAB | SL-150 10 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:40 |  | REALIZADO REPARO DA TAMPA DANIFICADA (SOLDAGEM REALIZADA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO).
30/01/26 | 30/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.87 | MP | PC | LAP | PC004 | PAT-421.889¦HU-00615 | BANHO FLUTUACAO TECIDO | ANCAP | HISTOLÓGICO |  | EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO / INDISPONÍVEL NO LOCAL (MP) | 0:20 |  | EQUIPAMENTO NÃO FOI LOCALIZADO NO SETOR.
28/01/26 | 28/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.91 | MP | PC | REAB | PC008 | PAT-0010419877¦HU-00719 | ESTEIRA ERGOMETRICA | KIKOS | KX-3500-PRO |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:10
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2958 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2970 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM DEFEITO | VERIFICAÇÃO PÓS CONSERTO EXTERNO | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
14/01/26 | 14/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.98 | MC | HU | UTI | HU001 | HU-00610 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | STAR-8000-E | SEM DEFEITO | ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA, TESTES | 1:15 |  | REALIZADO ORIENTAÇÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS, BEM COMO A CONFIGURAÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE IMAGEM NA TV.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2972 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | SEM DEFEITO | VERIFICAÇÃO PÓS CONSERTO EXTERNO | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2976 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM DEFEITO | VERIFICAÇÃO PÓS CONSERTO EXTERNO | 0:15 |  | REALIZADO DEVOLUÇÃO AO SETOR.
14/01/26 | 14/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.104 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-10422372¦HU-00909 | VENTILADOR UTI | DRAGER | EVITA V-600 | ALARME COM PROBLEMA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | REALIZADO RECOLHIMENTO. EQUIPAMENTO COM FALHA NO TESTE INICIAL.
15/01/26 | 15/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.104 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-10422372¦HU-00909 | VENTILADOR UTI | DRAGER | EVITA V-600 | SEM DEFEITO | ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA | 0:20 |  | REALIZADO ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE.
15/01/26 | 15/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.104 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-10422372¦HU-00909 | VENTILADOR UTI | DRAGER | EVITA V-600 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | TESTES | 1:5 |  | REALIZADO TESTE INICIAL, SENDO IDENTIFICADA VÁLVULA EXALATÓRIA SEM FRASCO COLETOR. FOI REALIZADO TESTE COM OUTRA VÁLVULA EXALATÓRIA. SETOR ORIENTADO A REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA.
15/01/26 | 15/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 26.109 | MP | HU | UDI | HU019 | PAT-424.899¦HU-00786 | RAIO-X MOVEL | PHILIPS | TITANIUM-300 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00
19/01/26 | 19/01/26 | EDNAYARA SUYLA | ES | 25.2981 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:15 |  | DEVOLUÇÃO AO SETOR.
29/01/26 | 29/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.211 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-0010418368¦HU-00015 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 | SEM GÁS / OXIGÊNIO / AR COMPRIMIDO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:30 |  | PORTA DO LADO LIMPO NAO ESTAVA SUBINDO, DESLIGADO A MAQUINA E FEITO DE FORMA MANUAL
28/01/26 | 28/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.1769 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-036.454¦HU-00065 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:30 |  | RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTACAO DO GETS, COLOCADO NA PASTA COMPARTILHADA OS CERTIFICADOS FEITOS PELA SAFE E ENTREGUE AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.1954 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.1955 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
21/01/26 | 21/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2212 | MC | HU | DIAG | HU010 | PAT-0010419832¦HU-00143 | CENTRIFUGA B B V | SOLAB | SL-700 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:40 |  | COLETADO 3 ORCAMENTO PARA RETORNO, ENVIADO E-MAIL PARA PAULO E CARLOS
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2320 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2321 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO DO GETS, E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2323 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2330 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2332 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2392 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418949¦HU-00198 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | MINDRAY | UMEC-10 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:45 |  | RETOMADO AS DEMANDAS, VERIFICADO O POR QUE NAO FOI FATURADO JUNTO A DANILO DA SAFE, ENVIADO E-MAIL E COBRADO VIA ZAP
27/01/26 | 27/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2392 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418949¦HU-00198 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | MINDRAY | UMEC-10 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | TESTES | 0:30 |  | TESTE NO EQUIPAMENTO E LIBERADO PARA USO
06/01/26 | 06/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2407 | MC | HU | SAM | HU014 | PAT-036.055¦HU-00554 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 | PLACA COM DEFEITO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 1:00 |  | ATUALIZACAO DE DEMANDA, APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO, ENVIADOS E-MAILS, AGUARDANDO BOLETO PARA DAR SEGUIMENTO EM PAGAMENTO.
13/01/26 | 13/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2407 | MC | HU | SAM | HU014 | PAT-036.055¦HU-00554 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 | PLACA COM DEFEITO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 1:00 |  | RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO, MONTAGEM, SOLICITADO NF, BOLETO
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2664 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO DO GETS, E ENTREGA AO SETOR
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2667 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:15 |  | COLETA PARA A SALA E ALIMENTACAO DO GETS
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2667 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | RECOLHIMENTO DE MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2668 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2669 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2671 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:15 |  | COLETA PARA A SALA E ALIMENTACAO DO GETS
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2671 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | RECOLHIMENTO DE MICHAEL DA JMED
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2680 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO DO GETS, E ENTREGA AO SETOR
21/01/26 | 21/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2682 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2685 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | RECOLHIMENTO DE BOMBA E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2687 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2755 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | RECOLHIMENTO E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2784 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | RECOLHIMENTO E ENTREGA AO SETOR
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2797 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418649¦HU-00449 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:30 |  | PREVENTIVA DA CAMA, TROCA DE CABOS E CONECTORES RJ11, TESTES CONFORME CHECKLIST E PROVIDENCIADO A PINTURA DOS TMAPOES DAS CAMAS
21/01/26 | 21/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2880 | MC | HU | DIAG | HU010 | PAT-0010419833¦HU-00144 | CENTRIFUGA B B V | SOLAB | SL-700 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:40 |  | 3 ORCAMENTOS PAR RETORNO DE CENTRIFUGA
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2900 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | RECEBIMENTO, ALIMENTACAO NO GETS E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2934 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTAÇÃO NO GETS E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2935 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | RECEBIMENTO E ENTREGA DO SETOR
19/01/26 | 19/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2936 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO DO GETS, E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2946 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO DO GETS, ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2955 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | RECEBIMENTO E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.2957 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO NO GETS E ENTREGA AO SETOR
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3000 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | ENTREGA AO SETOR E ALIMENTACAO DE PLANILHA
19/01/26 | 19/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3046 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO DO GETS, E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3101 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | BATERIA COM FALHA | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3105 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | ALIMENTACAO DO GETS, E ENTREGA AO SETOR
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3121 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3126 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3127 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | BATERIA COM FALHA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
21/01/26 | 21/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3141 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | BATERIA COM FALHA | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3155 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3156 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3157 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3158 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3159 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3160 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3161 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3162 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3163 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 25.3164 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.6 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.7 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED A BOMBA
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.10 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:25 |  | ENVIO PARA CALIBRAÇÃO
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.10 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.15 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | RECOLHIMENTO DE MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.16 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA DAS BOMBAS A MICHAEL DA JMED
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.17 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010420736¦HU-00475 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME CHECKLIST
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.18 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010420737¦HU-00471 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME PROCEDIMENTO CHECKLIST
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.19 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010421772¦HU-00489 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | MEDCIR | POWERCUT-400-W |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME CHECKLIST
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.20 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-036.379¦HU-00037 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | DELTRONIX | PRECISION TC-4 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME CHECKLIST
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.21 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010419423¦HU-00480 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | MEDCIR | POWERCUT-400-W |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME CHECKLIST
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.23 | MP | HU | HEMO | HU24 | PAT-0010419421¦HU-00539 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME CHECKLSIT
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.31 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM BATERIA | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.32 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM ENERGIA | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
06/01/26 | 06/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.35 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-419.986¦HU-00891 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE | CONEXÃO COM DEFEITO / QUEBRADA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:40 |  | TROCA DE CAMA, POR OUTRA, PARA CONSERTO, FICOU DE SE ANALISA A MESMA NO DIA POSTERIOR
07/01/26 | 07/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.35 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-419.986¦HU-00891 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:20 |  | REPARO NA GRADE LATERAL DA CAMA, QUE ESTAVA FALTANDO ALGUNS PARAFUSOS, PORCAS E ESPACADORES.
06/01/26 | 06/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.36 | MP | HU | CM | HU003 | HU-00883 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST
07/01/26 | 07/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.37 | MP | HU | CM | HU003 | HU-00883 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:00 |  | 26.37 IGUAL ARKMEDS
07/01/26 | 07/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.43 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00099 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:45 |  | PONTEIRO CALIBRADO E TROCA DE VELCRO
07/01/26 | 07/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.44 | MC | HU | CM | HU003 | HU-00883 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES, VEDAÇÃO | 0:40 |  | APOS ANALISE FOI VISTO QUE O PONTEIRO ESTAVA DESCALIBRADO E MANGUITO FURADO, DEVIDO A NÃO TER ESTOQUE DE BRAÇADEIRA O EQUIPAMENTO FICARA AGUARDANDO PEÇA
19/01/26 | 19/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.44 | MC | HU | CM | HU003 | HU-00883 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:30 |  | ENTREGA NO SETOR, COLOCADO MANGUITO E TESTES PARA VER SE ESTAVA APTO PARA USO
07/01/26 | 07/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.45 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:30 |  | APÓS TESTES N APRESENTOU DEFEITO
08/01/26 | 08/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.46 | MP | HU | CM | HU003 | HU-00885 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:30 |  | CONFORME CHECKLIST
09/01/26 | 09/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.54 | MP | HU | CM | HU003 | HU-00885 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 0:30 |  | CAIBRACAO
08/01/26 | 08/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.56 | MC | HU | CM | HU003 | HU-00885 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:35 |  | PONTEIRO DESCALIBRADO, AJUSTE NO PONTEIRO, PASSADO NO ANALISADOR
21/01/26 | 21/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.65 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
12/01/26 | 12/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.70 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-423.645¦HU-00864 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | PREV CONFORME CHECKLIST
12/01/26 | 12/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.71 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-036.381¦HU-00038 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | DELTRONIX | PRECISION TC-4 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME CHECKLIST
12/01/26 | 12/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.72 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010421075¦HU-00379 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | CONFORME CHECKLIST
13/01/26 | 13/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.76 | MP | HU | SAM | HU014 | PAT-036.055¦HU-00554 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:45 |  | MANUTENÇÃO FEITO PELA KESA, PREENCHIMENTO DE OS, ENTREGA DE EQUIPAMENTO
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.81 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | PEÇA(S) DANIFICADA(S) / QUEBRADA(S) | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
28/01/26 | 28/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.92 | MP | PC | REAB | PC008 | PAT-0010419876¦HU-00721 | ESTEIRA ERGOMETRICA | KIKOS | KX-3500-PRO |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | MANUTENCAO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST
28/01/26 | 28/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.93 | MP | PC | REAB | PC008 | PAT-0010418878¦HU-00720 | ESTEIRA ERGOMETRICA | KIKOS | KX-3500-PRO |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | MANUTENCAO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.95 | MC | HU | BC | HU002 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 1:00 |  | TESTES, TROCA DE LAMPADA E ENTREGA
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.101 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418649¦HU-00449 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:30 |  | CALIBRAÇÃO DA CAMA
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.102 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:45 |  | SENSOR DE GOTAS DANIFICADO, TROCA POR OUTRA BOMBA QUE JÁ IA PARA EXTERNA, TESTES E ENTREGA AO SETOR
16/01/26 | 16/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.103 | MC | HU | UDI | HU019 | PAT-0010419345¦HU-00785 | RAIO-X MOVEL | PHILIPS-VMI | AQUILA-320-S | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 2:00 |  | REPARO NO PARAFUSO QUE SEGURA A HASTE, LIMADO E PASSADO A ESMERILHADERA
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.109 | MP | HU | UDI | HU019 | PAT-424.899¦HU-00786 | RAIO-X MOVEL | PHILIPS | TITANIUM-300 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:30 |  | NA REALIDADE FOI A MANHÃ INTEIRA, COLOCADO MAIS 1:30 DE MÃO DE OBRA.
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.109 | MP | HU | UDI | HU019 | PAT-424.899¦HU-00786 | RAIO-X MOVEL | PHILIPS | TITANIUM-300 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 2:30 |  | PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST
19/01/26 | 19/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.115 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | RECOLHIMENTO DO SETOR, TESTES E ALIMENTACAO DO GETS
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.115 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.116 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:30 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED, RECOLHIMENTO DO SETOR
19/01/26 | 19/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.119 | MC | HU | CC | HU004 | HU-00592 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | APOS ANALISE VISTO QUE A BRACADEIRA ESTAVA FURADA E PONTEIRO DESCALIBRADO APOS RESOLVIDO ESSAS PENDENCIAS O APARELHO FOI LIBERADO PARA USO
19/01/26 | 19/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.120 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:20 |  | RECOLHIMENTO DA BOMBA, TESTE, ALIMENTACAO DO GETS
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.120 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:5 |  | ENTREGA DE BOMBA A MICHAEL LEITE DA JMED
16/01/26 | 16/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.127 | MP | HU | UDI | HU019 | PAT-0010419345¦HU-00785 | RAIO-X MOVEL | PHILIPS-VMI | AQUILA-320-S |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 6:00 |  | PREVENTIVA, EQUIPAMENTO ABERTO POR COMPLETO E FEITO TODO CHECKLIST
19/01/26 | 19/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.127 | MP | HU | UDI | HU019 | PAT-0010419345¦HU-00785 | RAIO-X MOVEL | PHILIPS-VMI | AQUILA-320-S |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:30 |  | ENTREGA DE EQUIPAMENTO, FECHAMENTO DE CARCAÇAS RESTANTES
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.141 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | COLETA DO SETOR, BOMBA COM DEFEITO, ENTREGA A MICHAEL JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.142 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:30 |  | DANIFICADO MOTOR, JA ENTREGUE A MICHAEL JMED QUE VEIO HOJE RECOLHER AS BOMBAS E
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.143 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:5 |  | RECOLHIDO E ENTREGA AO MICHAEL DA JMED
20/01/26 | 20/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.148 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:5 |  | ENTREGA A MICHAEL DA JMED E ALIMENTACAO DO GETS
21/01/26 | 21/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.159 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-424.852¦HU-00064 | VENTILADOR TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG-3000-PLUS | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:45 |  | SENSOR DE FLUXO DANIFICADO, TROCA E TESTE
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.161 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-420.267¦HU-00214 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | 26.161 PAT-420.267 ¦ HU-00214 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ¦ DRÄGER ¦ INFINITY VISTA XL EQUIPAMENTO APTO PARA USO. ÚNICA OBSERVAÇÃO: ENCONTRA-SE SEM CABO DE FORÇA.
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.162 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.328¦HU-00240 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | 26.162 PAT-420.328 ¦ HU-00240 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ¦ DRÄGER ¦ INFINITY VISTA XL EQUIPAMENTO APTO PARA USO. ÚNICA OBSERVAÇÃO: ENCONTRA-SE SEM CABO DE FORÇA.
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.163 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-419.925¦HU-00029 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 1:00 |  | EQUIPAMENTO COM DISPLAY APRESENTANDO INTERFERÊNCIA NA IMAGEM (CONFORME ANEXO), O QUE DIFICULTA PARCIALMENTE A LEITURA, PORÉM AINDA PERMITE AJUSTES E USO PARCIAL. AO CONECTAR O SENSOR DE FLUXO, O EQUIPAMENTO APRESENTA ALARME DE APNEIA, POSSIVELMENTE DEVIDO A FUGA NO ENCAIXE DO SENSOR NA VÁLVULA EXPIRATÓRIA. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA. (ITEM EM ESTOQUE).
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.163 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-419.925¦HU-00029 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:01 |  | FECHAMENTO
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.163 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-419.925¦HU-00029 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | BATERIA COM FALHA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 1:10 |  | REALIZADO TROCA DE BATERIA
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.164 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.233¦HU-00002 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 1:00 |  | EQUIPAMENTO COM DISPLAY APRESENTANDO INTERFERÊNCIA NA IMAGEM (CONFORME ANEXO), O QUE DIFICULTA PARCIALMENTE A LEITURA, PORÉM AINDA PERMITE AJUSTES E USO PARCIAL. AO CONECTAR O SENSOR DE FLUXO, O EQUIPAMENTO APRESENTA ALARME DE APNEIA, POSSIVELMENTE DEVIDO A FUGA NO ENCAIXE DO SENSOR NA VÁLVULA EXPIRATÓRIA. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA. (ITEM EM ESTOQUE).
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.164 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.233¦HU-00002 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:01 |  | FECHAMENTO
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.164 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.233¦HU-00002 | VENTILADOR UTI | DRAGER | SAVINA | BATERIA COM FALHA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 1:10 |  | REALIZADO TROCA DE BATERIA E TESTE
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.166 | MC | HU | SAZ | HU015 | PAT-424.010¦HU-00271 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | EQUIPAMENTO VEIO PARA SALA, DE ACORDO COM O SETOR FOI ALEGADO QUE O MESMO NAO LIGAVA FORA DA TOMADA: BATERIA, E AS DERIVACOES OS TRACADOS ESTAVAM RUINS PASSADO NO ANALISADOR DEFEITO NAO ENCONTRADO, REFERENTE A BATERIA IREI FAZER COTACAO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.166 | MC | HU | SAZ | HU015 | PAT-424.010¦HU-00271 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:40 |  | SOLICITADO COTAÇOES A 3 EMPRESAS
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.174 | MC | PC | REAB | PC008 | HU-00927 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:45 |  | EQUIPAMENTO RECOLHIDO NA RONDA, MANGUITO FURADO E PONTEIRO DESCALIBRADO
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.178 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00960 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CONFECÇÃO DE PEÇA, TESTES | 0:45 |  | REALIZADO AJUSTE
23/01/26 | 23/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.184 | MC | HU | SVD | HU016 | PAT-421.505¦HU-00257 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, MAU CONTATO, SEM ENERGIA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:45 |  | CABO DE FORÇA DESENCAIXADO E PINO MACHO COM ADAPTAÇÕES E SERA REALIZADO A TROCA
26/01/26 | 26/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.187 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-038.372¦HU-00020 | TERMODESINFECTORA | ORTOSINTESE | TD-290 | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | FOI REALIZADA A ANALISE TECNICA DA TERMO, E A MESMA APRESENTOU DEFEITO A O DESCER A PORTA 01, FOI REALIZADA A RETIRADA DOS PARAFUSOS DA AONDE COLOCA O CARRINHO E AJUSTADO O ALINHAMENTO. SENDO ASSIM A SUBIDA E DESCIDA DA PORTA, ESTA COM O FUNCIONAMENTO NORMAL.
27/01/26 | 27/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.188 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00787 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:01 |  | .
27/01/26 | 27/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.189 | MC | HU | SAM | HU014 | PAT-0010417967¦HU-00062 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 2:00 |  | O EQUIPAMENTO FOI RECOLHIDO NO SETOR E FOI REALIZADO OS TESTES , DEIXANDO CICLANDO NA SALA DA ENGENHARIA CLINICA, E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO
28/01/26 | 28/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.208 | MP | PC | PC | PC001 | PAT-0010418995¦HU-00264 | ESTEIRA ERGOMETRICA | MICROMED | CENTURION-300 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | MANUTENCAO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST
28/01/26 | 28/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.209 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-420.256¦HU-00036 | FOCO CLINICO | KSS | SKYLED-120 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | APOS AVALIAÇÃO DO FOCO FOI VISTO QUE A LAMPADA ESTAVA QUEIMADA, FOI PEGO UMA LAMPADA QUE VEIO PARA AMOSTRA DE UM DOS PREGOES
28/01/26 | 28/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.223 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-036.454¦HU-00065 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:40 |  | RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTACAO DO GETS, COLOCADO NA PASTA COMPARTILHADA OS CERTIFICADOS FEITOS PELA SAFE E ENTREGUE AO SETOR
28/01/26 | 28/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.224 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-036.454¦HU-00065 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:35 |  | RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTACAO DO GETS, COLOCADO NA PASTA COMPARTILHADA OS CERTIFICADOS FEITOS PELA SAFE E ENTREGUE AO SETOR
30/01/26 | 30/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.226 | MC | HU | DIAG | HU010 | PAT-0010418441¦HU-00889 | ESTUFA ESTERILIZACAO | LIMATEC | LT-501/81 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 1:30 |  | REPARO NA PORTA QUE ESTAVA COM UMA FOLGA, NECESSITANDO DE UM ESFORÇO BEM MAIOR PARA FECHAR A MESMA, DEVIDO A ISSO O SETOR VIU A NECESSIDADE DE ABRIR O CHAMADO, RESOLVIDO
30/01/26 | 30/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF | 26.295 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-0010418368¦HU-00015 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 2:00 |  | APÓS AVALIAÇÃO FOI IDENTIFICADO FALHA NA VALV DE SEGURANÇA QUE ESTAVA ABRINDO E NAO ESTAVA CONFORME, ESSA PECA NAO TEMOS REPOSIÇÃO DE IMEDIATO ACIONADO A SUPPORT CARE PREVISAO DE CHEGADA DA PECA 04/01
05/01/26 | 05/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | VISITA TÉCNICA | 0:45 |  | ACOMPANHAMENTO DO TECNICO DA BIOSYSTEM LUCAS JUNTO COM O ASSESSOR CIENTIFICO, A RESPEITO DA INSTALACAO DOS DOIS GASOMETROS QUE FICARIAM UM NO LABORATORIO E OUTRO NA UTI, VERIFICAR ONDE FICARIA E ONDE SE ENCONTRAM OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAMENTO PELA TARDE
06/01/26 | 06/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | SVD | HU016 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
06/01/26 | 06/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | CO | HU005 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
06/01/26 | 06/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | CC | HU004 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
06/01/26 | 06/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | CM | HU003 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
07/01/26 | 07/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | ELABORAÇÃO DE RESPOSTA DE DOCUMENTO / E-MAIL | 1:20 |  | COTAÇÕES E COMPRAS DE BRAÇADEIRA E CABO DE FORÇA ENVIADO E-MAIL PARA PAULO, CARLOS E MARINA, COLETADO 4 COTAÇÕES AGUARDANDO APROVACAO FINAL DE CARLOS
09/01/26 | 09/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | REUNIÃO | 1:00 |  | REUNIÃO COM EQUIPE EBSERH
09/01/26 | 09/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA (CNEN, VISA,) | 2:30 |  | ACOMPANHAMENTO DO SR JOÃO ASSESSOR CIENTIFICO DA BIOSYSTEM EM TREINAMENTOS E TROCA DE CARTUCHO DO GASÔMETRO DA UTI QUE APRESENTOU DEFEITO, SERÁ REALIZADO TRAMITE DE TROCA POIS O MESMO VEIO COM DEFEITO
12/01/26 | 12/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | TESTES DE EQUIPAMENTO / INSPEÇÃO | 1:00 |  | COLAGEM DE ETIQUETA DOS BISTURIS FEITOS SEMANA PASSADA, MEDIDO TAMANHO DO CONECTOR BANANA E O FEMEA DO BISTURI A PEDIDO DE CARLOS COM O PAQUIMETRO
14/01/26 | 14/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
14/01/26 | 14/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
14/01/26 | 14/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
14/01/26 | 14/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
15/01/26 | 15/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | CME | HU006 | [5 empty] | TESTES DE EQUIPAMENTO / INSPEÇÃO | 0:30 |  | COLOCAR GUARNICAO DA AUTOCLAVE DO SETOR
16/01/26 | 16/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | RONDA | 0:45 |  | REUNIAO SEMANAL C EQUIPE EBSERH
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | PC | PC | PC002 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | PC | PC | PC001 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | DIAG | HU010 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
22/01/26 | 22/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | UDI | HU019 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
27/01/26 | 27/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | TESTES DE EQUIPAMENTO / INSPEÇÃO, VISITA TÉCNICA | 1:30 |  | ACOMPANHAMENTO DO TECNICO ESTENILSON DA BIOSYSTEM REFERENTE A VERIFICAÇÃO DAS MAQUINAS DE GASOMETRIA, COLAR ETIQUETAS DE MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE E VERIFICAR O ANTIGO GASOMETRO QUE FOI TROCADO PARA COLETA DA TRANSPORTADORA
27/01/26 | 27/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | EC | HU012 | [5 empty] | TREINAMENTO / TESTES / DEMONSTRAÇÃO, VISITA TÉCNICA | 3:30 |  | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO TECNICO LEANDRO MATMED, ONDE FOI ACOMPANHADO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS SETORES URGENCIA E EMERGENCIA E CLINICA ORTOPÉDICA, DEPOIS DISSO FOI CONTADO TODOS OS ACESSORIOS E REPASSADO PARA CARLOS, JUNTO DA ATA DE TREINAMENTOS
30/01/26 | 30/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
30/01/26 | 30/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
30/01/26 | 30/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | CME | HU006 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
30/01/26 | 30/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
30/01/26 | 30/01/26 | HERICK MATHEUS SANTOS DE FREITAS | HSF |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA
05/01/26 | 05/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 25.2668 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:25 |  | ENVIO PARA CALIBRAÇÃO
14/01/26 | 14/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.88 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-420.689¦HU-00494 | FOCO CLINICO | KSS | KSS-90 001 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | MP
14/01/26 | 14/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.79 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010422249¦HU-00310 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | CONSERTO CONEXÃO | 0:45 |  | REPARO NO SENSOR DE OXIMETRIA.
05/01/26 | 05/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.4 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-0010418368¦HU-00015 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 | VAZAMENTO DE MATERIAL | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 1:00 |  | ACOMPANHAMENTO AO TECNICO SUPORTTECARE.
13/01/26 | 13/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | VISITA TÉCNICA | 0:25 |  | REPOSICIONAMENTO DA GUARNIÇÃO.
14/01/26 | 14/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | VISITA TÉCNICA | 0:25 |  | RETIRADA DA GUARNIÇÃO AUTOCLAVE.
09/01/26 | 09/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.66 | MC | HU | BC | HU002 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | MAU CONTATO | TESTES | 0:25 |  | LÂMINA COM MAL CONTATO.
03/01/26 | 03/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.4 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-0010418368¦HU-00015 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 | VAZAMENTO DE MATERIAL | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 2:00 |  | O CHAMADO DE SOBREAVISO FOI ABERTO NO SÁBADO. FOI REALIZADO CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO COM O OBJETIVO DE OBTER ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. APÓS A ANÁLISE, O TÉCNICO DA AUTORIZADA OPTOU POR AGUARDAR ATÉ A SEGUNDA-FEIRA PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO.
14/01/26 | 14/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 25.2808 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418661¦HU-00446 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:20 |  | MP
07/01/26 | 07/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 25.2669 | MP | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (MP) | 0:20 |  | BOMBA RECOLHIDA PARA ENVIO PARA CALIBRAÇÃO
15/01/26 | 15/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.106 | MC | HU | DIAG | HU010 | PAT-0010418441¦HU-00889 | ESTUFA ESTERILIZACAO | LIMATEC | LT-501/81 | DESGASTE, FOLGA | CONSERTO DE PARTE / PEÇA | 0:50 |  | FOI REALIZADO REPARO NA PORTA DA ESTUFA COM A FINALIDADE DE FIXÁ-LA ADEQUADAMENTE. CONSTATOU-SE QUE, AO SER ABERTA, A PORTA TRAVAVA DEVIDO À FIXAÇÃO INADEQUADA DOS PARAFUSOS. APÓS O AJUSTE E REAPERTO CORRETO, O FUNCIONAMENTO FOI NORMALIZADO.
12/01/26 | 12/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.62 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-423.225¦HU-00164 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:50 |  | MANGUEIRA INTERNA TROCADA, E TESTES.
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.105 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA | SEM DEFEITO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | TENTATIVA DE RECOLHER A BOMBA NO SETOR. A BOMBA NAO LOCALIZADA.
15/01/26 | 15/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | RONDA | 0:30 |  | RONDA REALIZADA NO SETOR LABORATÓRIO.
15/01/26 | 15/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | RONDA | 0:30 |  | RONDA REALIZADA SETOR DE IMAGEM.
06/01/26 | 06/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 25.2251 | MP | PC | PC | PC002 | PAT-422.023¦HU-00932 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SUBSTITUIÇÃO PEÇA | 0:20 |  | RELIZADO A TROCA DA VÁLVULA
14/01/26 | 14/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 25.1767 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010420022¦HU-00033 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:50 |  | EQUIPAMENTO APRESENTOU FALHA ''TEMPERATURA ALTA'' FOI REALIZADO TESTE EM SALA, LIMPEZA DOS FILTROS E O EQUIPAMENTO VOLTOU PARA O SETOR.
15/01/26 | 15/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | RONDA | 0:40 |  | RONDA REALIZADA NA POLICLÍNICA PRIMEIRO ANDAR.
05/01/26 | 05/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.7 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO, AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:30 |  | BOMBA FALTANDO O ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO.
15/01/26 | 15/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | RONDA | 0:45 |  | RONDA REALIZADA DA POLICLÍNICA TÉRREO.
06/01/26 | 06/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.6 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | DEFEITO NO SENSOR
05/01/26 | 05/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.6 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI | DESGASTE | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | FALHA NO SENSOR.
05/01/26 | 05/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.5 | MC | HU | BC | HU002 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:40 |  | FOI FEITO LIMPEZA DO CONECTOR COM LIMPA CONTATO, APÓS A LIMPEZA TESTE E DEVOLUÇÃO PARA O SETOR
12/01/26 | 12/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.61 | MC | HU | SAZ | HU015 | PAT-422.870¦HU-00173 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO CONEXÃO | 1:10 |  | FOI REALIZADO TROCA DA DAS MANGUEIRAS, AS MESMAS ESTAVAM DANIFICADA.
09/01/26 | 09/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.59 | MC | HU | SV | HU011 |  | CABO FIBRA OPTICA |  |  | SEM DEFEITO | TESTES | 0:10
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS |  |  | HU | LAB | HU25 | [5 empty] | ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA (CNEN, VISA,) | 1:00 |  | ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE DOIS GASÓMETRO.
12/01/26 | 12/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.58 | MC | HU | SV | HU011 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | TESTES | 0:20 |  | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TIPO ROSCA FINA
07/01/26 | 07/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | ATENDIMENTO A FORNECEDOR | 0:20 |  | TRATATIVAS COM A PRIME. RETOMANDO AS TRATATIVAS DO ANTIGO TECNICO.
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.55 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-420.700¦HU-00382 | ULTRASSOM | GE HEALTHCARE | LOGIQ P-5 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE | 1:20 |  | ESTABILIZADOR DANIFICADO. FOI REALIZADO A TROCA E DEVOLVIDO PARA O SETOR.
19/01/26 | 19/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.126 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418660¦HU-00296 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:30 |  | REALIZADO VERIFICAÇÃO COM VARIAS TENTATIVAS DE REPARO E NÃO HOUVE RESULTADO SENDO O DEFEITO NO CONTROLE LATERAL, SERA REALIZADO PEDIDO.
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.125 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00959 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESGASTE | TESTES | 0:30 |  | AJUSTE DO PONTEIRO.
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.124 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00960 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | SEM DEFEITO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES | 0:30 |  | AJUSTE DO PONTEIRO.
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.123 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00697 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 | FOLGA, MAU CONTATO, SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:30 |  | CONTROLE DESCONECTADO
13/01/26 | 13/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.100 | MP | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418661¦HU-00446 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, OU TESTES | 1:30 |  | CALIBRAÇÃO CAMA ELETRICA.
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.121 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-418.390¦HU-00333 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | SEM DEFEITO | TESTES | 0:50 |  | CAMA SEM NÃO REALIZADA OS MOVIMENTOS. CONECTOR SOLTO.
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.113 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00106 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | OBSTRUÇÃO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES | 0:30 |  | VÁLVULA SUJA.
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.112 | MC | HU | SAZ | HU015 | HU-00902 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | SEM DEFEITO | TESTES | 0:25
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.52 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010418237¦HU-00481 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:40 |  | MP
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.51 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-421.691¦HU-00486 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:40 |  | MP
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.50 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010418240¦HU-00525 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:40 |  | MP
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.49 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010418236¦HU-00474 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:35 |  | MP
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.48 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010418238¦HU-00473 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:35
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.47 | MP | HU | BC | HU002 | PAT-0010418241¦HU-00490 | FOCO CIRURGICO | MAQUET | LUCEA-100 50 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 0:40 |  | MP
07/01/26 | 07/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.42 | MC | HU | CME | HU006 |  | CANETA UEC |  |  | CONECTOR SOLTO / QUEBRADO, CONEXÃO COM DEFEITO / QUEBRADA | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 1:00 |  | FOI FEITO REPARO DE DOIS CABO DE BISTURIS, OS MESMOS ESTAVAM COM OS CABOS PARTIDOS E NÃO MEDIA CONTINUIDADE. FOI REPARADO E ENTREGUE AO SETOR
07/01/26 | 07/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.34 | MC | HU | UTI | HU001 | PAT-0010418662¦HU-00464 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 | CONECTOR SOLTO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:45 |  | FOI FEITO ANALISE DO DEFEITO NA MACA. FOI IDENTIFICADO QUE O CONECTOR QUE FAZ PARTE DO CABO DE FORCA ESTAVA DESCONECTADO
06/01/26 | 06/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.25 | MC | HU | BC | HU002 |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | MAU CONTATO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 0:40 |  | FOI REALIZADO LIMPEZA E TESTES EM 3 LÂMINAS DE LARINGO.
05/01/26 | 05/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.22 | MP | HU | HEMO | HU24 | HU-00533 | FOCO CIRURGICO | BK | STARLED-35-CE |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00
08/01/26 | 08/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | [10 empty] | REUNIÃO | 1:00 |  | REUNIÃO COM EQUIPE EBSERH, PARA ALINHAR TRATATIVAS DO GETS
16/01/26 | 16/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.110 | MC | HU | SAM | HU014 | PAT-419.846¦HU-00201 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL | SEM DEFEITO | TESTES | 0:30 |  | AJUSTE DE PARÂMETROS
14/01/26 | 14/01/26 | JOSÉ JAIR SILVA | JJS | 26.89 | MP | HU | SV | HU011 | PAT-420.256¦HU-00036 | FOCO CLINICO | KSS | SKYLED-120 |  | INSPEÇÃO CHECK LIST | 1:00 |  | MP
12/01/26 | 12/01/26 | MARINA DE PAULA SOARES | MS | 26.73 | MC | HU | EC | HU012 |  | MANGUITO PRESSAO ARTERIAL |  |  | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO / INDISPONÍVEL NO LOCAL | 0:10 |  | #ADE_INICIO - SETOR DE EMERGÊNCIA BLOQUEOU ACESSO À SALA.
12/01/26 | 12/01/26 | MARINA DE PAULA SOARES | MS | 26.73 | MC | HU | EC | HU012 |  | MANGUITO PRESSAO ARTERIAL |  |  | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | CONSERTO DE PARTE / PEÇA | 0:25 |  | #RETORNO - MATERIAL RECEBIDO, CONSERTO DE PEÇA REALIZADO.
12/01/26 | 12/01/26 | MARINA DE PAULA SOARES | MS | 26.73 | MC | HU | EC | HU012 |  | MANGUITO PRESSAO ARTERIAL |  |  | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | VERIFICAÇÃO PÓS CONSERTO EXTERNO | 0:15 |  | #FIM - TESTE FINAL DE VAZAMENTO APROVADO E ENTREGA AO SETOR.
12/01/26 | 12/01/26 | MARINA DE PAULA SOARES | MS | 26.73 | MC | HU | EC | HU012 |  | MANGUITO PRESSAO ARTERIAL |  |  | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO | 0:10 |  | #AM_INICIO - DIAGNÓSTICO REALIZADO, NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE VÁLVULA
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | CM | HU003 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
30/01/26 | 30/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RNDA
30/01/26 | 30/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:30 |  | RONDA
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:30 |  | RONDA
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:30 |  | RONDA
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 0:45 |  | RONDA
29/01/26 | 29/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | PC | PC | PC002 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
29/01/26 | 29/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | DIAG | HU010 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
29/01/26 | 29/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | LAB | HU25 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | SAM | HU014 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | UTI | HU001 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | SV | HU011 | [5 empty] | RONDA | 0:25 |  | RONDA
26/01/26 | 26/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | BC | HU002 | [5 empty] | RONDA | 0:35 |  | RONDA
29/01/26 | 29/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | PC | PC | PC001 | [5 empty] | RONDA | 0:30 |  | RONDA
29/01/26 | 29/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.214 | MC | HU | BIC | BI001 |  | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 | DESGASTE, SEM ENERGIA, SEM SINAL | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | FOI SOLICITADO A O SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, QUE UMA BOMBA DE INFUSÃO NÃO ESTAVA LIGANDO, O EQUIPAMENTO E DE CONTRATO, E VAI ESTA ESPERANDO EMPRESA VIM FAZER A MANUTENÇÃO
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.207 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-419.984¦HU-00371 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 2:00 |  | FOI REALIZADO OS TESTES FUNIONAIS DO EQUIPAMENTO E O MESMO APRESENTOU FALHA NA SUBIDA DA CABAÇEIRA, FOI REALIZADO ALGUNS TESTES NOS COMPONENTES DA CAMA E FOI DETECTADO QUE O PISTÃO ESTA COM DEFEITO NA PARTE DO PINO, FOI REALIZADO ALAGUMAS TENTATIVAS DE MANUTENÇÃO DO MESMO E NÃO APRESENTOU FUNIONAMENTO CORRETO, SENDO TROCADO POR UM PISTÃO NOVO E LIBERADO PARA USO NO SETOR.
29/01/26 | 29/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.216 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-424.121¦HU-00442 | MESA CIRURGICA | MINDRAY | UNIBASE-30 | CONECTOR SOLTO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:25 |  | FOI REALIZADO A ANALISE DO EQUIPAMENTO E O MESMO ESTAVA COM O A PARTE DO BRAÇO FOLGADA OS PARFUSOS, FAZENDO MOVIMENTO MUITO RAPIDO, FOI REALIZADO O APERTO DOS PARFUSOS E O MESMO ESTA APTO PARA USO NO SETOR.
29/01/26 | 29/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.217 | MC | HU | BC | HU002 | HU-00084 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | SEM DEFEITO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 0:20 |  | EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO NO SETOR.
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.206 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-419.991¦HU-00313 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | TESTES | 1:00 |  | FOI REALIZADA OS TESTES FUNIONAIS DA CAMA ELETRICA E FOI DETECTADO QUE O CONTROLE DO LADO DIREITO DA CAMA NÃO ESTA FUNIONANDO, PROVINIENTE DE UM DEFEITO NA MEMBRANA, VAI SER REALIZADA A CPMPRA.
30/01/26 | 30/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.218 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-420.343¦HU-00316 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, DESGASTE, VAZAMENTO DE MATERIAL | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, CONSERTO CONEXÃO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:20 |  | FOI REALIZADA A TROCA DO PISTÃO POIS ESTAVA COM DEFEITO, ESTA APTO PARA USO NO SETOR.
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.205 | MC | HU | BC | HU002 | PAT-420.302¦HU-00373 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 1:00 |  | FOI REALIZA A ANALISE DA CAMA ELETRICA E FOI IDENTIFICADA QUE O ENCOSTO NÃO TAVA SUBINDO FOI REALIZA UMA AJUSTE NA PARTE INFERIOR E ESTA APTO PARA USO NO SETOR.
28/01/26 | 28/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.198 | MC | HU | SV | HU011 | PAT-036.042¦HU-00044 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO, FUSÍVEL QUEIMADO, MAU CONTATO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 1:30 |  | REALIZADO VERIFICAÇÃO DE DEFEITO E A FONTE DO APARELHO ESTAVA DANIFICADA, FOI RECOLHIDA E REALIZADO REPARO, POREM NÃO LIGOU O APARELHO E FOI REALIZADO AJUSTE INTERNO NO APARELHO E TROCA DE FUSIVEL.
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.197 | MC | HU | CO | HU005 | HU-00764 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:30 |  | FOI REALIZADA A TROCA DA BRAÇADEIRA A MESMA ESTA APTO PARA USO.
30/01/26 | 30/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.221 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-418.026¦HU-00266 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:35 |  | REALIZADO AJUSTE NO PISTÃO
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.196 | MC | HU | CM | HU003 | PAT-421.547¦HU-00413 | DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR | INSTRAMED | CARDIOMAX | CONEXÃO COM DEFEITO / QUEBRADA | TESTES | 0:30 |  | FOI REALIZADA A ANALISE TECNICA DO EQUIPAMENTO E O MESMO NÃO ESTA LENDO O ECG FOI REALIZADA A TROCA DO CABO E O MESMO TAMBEM NÃO FUNCIONOU, VAI SER AVALIADO EM SALA O EQUIPAMENTO, ESPERANDO A DISPONIBILIDADE DO SETOR.
30/01/26 | 30/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.222 | MC | HU | CO | HU005 | PAT-418.457¦HU-00367 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:30 |  | REALIZADO AJUSTE NA GRADE LATERAL
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.194 | MC | HU | CC | HU004 | HU-00104 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | CALIBRAÇÕES, AJUSTES, TESTES | 0:30 |  | FOI REALIZADA A ANALISE DA BRAÇADEIRA E O MESMO ESTAVA COM O MONOMETRO DESCALIBRADO, FOI REALIZADA O AJUSTE E DEVOLVIDO A O SETOR.
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.189 | MC | HU | SAM | HU014 | PAT-0010417967¦HU-00062 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 | SEM DEFEITO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES | 2:00 |  | O EQUIPAMENTO FOI RECOLHIDO NO SETOR E FOI REALIZADO OS TESTES FUNCIONAIS, DEIXANDO CICLANDO NA SALA DA ENGENHARIA CLINICA, E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO, PROVINIENTE DO PACIENTE NÃO ESTA RESPONDENDO OQUE O EQUIPAMENTO DESEJA.
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | SVD | HU016 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | CC | HU004 | [5 empty] | RONDA | 0:20 |  | RONDA
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.188 | MC | HU | SVD | HU016 | HU-00787 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D | ACESSÓRIO COM DEFEITO / QUEBRADO | AVALIAÇÃO DO DEFEITO, SUBSTITUIÇÃO PEÇA / PARTE, TESTES | 0:40 |  | FOI REALIZADA A TROCA DA BRAÇADEIRA A MEMSA ESTAVA FURADA
26/01/26 | 26/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR | 26.187 | MC | HU | CME | HU006 | PAT-038.372¦HU-00020 | TERMODESINFECTORA | ORTOSINTESE | TD-290 | DESREGULADO / DESALINHADO / DESCALIBRADO | ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO | 1:00 |  | FOI REALIZADA A ANALISE TECNICA DA TERMO, E A MESMA APRESENTOU DEFEITO A O DESCER A PORTA 01, FOI REALIZADA A RETIRADA DOS PARAFUSOS DA AONDE COLOCA O CARRINHO E AJUSTADO O ALINHAMENTO. SENDO ASSIM A SUBIDA E DESCIDA DA PORTA, ESTA COM O FUNCIONAMENTO NORMAL.
27/01/26 | 27/01/26 | MATHEUS BRASIL ROCHA SANTOS | MBR |  |  | HU | CO | HU005 | [5 empty] | RONDA | 0:25 |  | RONDA